**Nätbortfall, Mains Failure**

Betyder nätströmbortfall. Careline IP och Careline IP/GSM har ackumulatorer som ger reservdrift i 48 timmar med en frekvent funktionsövervakning (heartbeat) på 5 minuter. Batteridriften varierar beroende på den frekventa funktionsövervakningen (heartbeat). Uppladdning av ackumulatorn startar automatiskt när nätspänningen kommer tillbaka.

**Nätretur**

Indikerar att trygghetstelefonen har återgått från batteridrift till nätdrift.

OBS! Funktionen måste aktiveras i trygghetstelefonen

**Uteblivet provlarm från Tx (Länktest) BB knapp 1, Länktest BB knapp 2**

Om den bärbara larmknappen inte har skickat sitt provlarm enligt testlarmrutinen sänder trygghetstelefonen ett så kallat uteblivet provlarm till larmmottagaren. Eftersom fler än en larmsändare kan vara inprogrammerad i trygghetstelefonen har de uteblivna provlarmen numrerats.

Funktionen måste vara aktiverad i trygghetstelefonen.

**OBS! Kräver åtgärd** om larmknappen befinner sig inom räckvidd till trygghetslarmet genom provlarm. Vid ej kontakt med Trygghetscentralen byt ut larmknappen.

**Kräver ingen** **åtgärd** om larmanvändaren är utom räckvidd med larmknappen, t.ex. bortrest, inlagd på sjukhus. Bärbara larmknappen får kontakt med trygghetstelefon själv när den är inom räckhåll.

**Länktest åter**

Indikerar att trygghetstelefonen åter fått kontakt med larmsändaren.

**Auto batterifel, manual trigger (batt Low)**

När batteriet i en larmklocka eller ett annat radiotillbehör börjar bli dåligt skickas ett automatiskt batterifel. Om vårdtagaren har flera olika radiotillbehör, kontrollera batterinivån för att se vilket det är som behöver bytas ut, t.ex. brandvarnaren, dörrlarm, sänglarm.

**Periodiskt samtal försenat, Periodiskt samtal saknas, Overdue periodic call.**

Betyder att trygghetstelefonen inte får någon kontakt med larmcentralen.

**Viktigt** att trygghetstelefonen kontrolleras genom ett provlarm.

**Testlarm, Periodic call**

Betyder att allt är OK, kräver ingen åtgärd.

Gäller endast om man har testlarmsfunktionen aktiverad